Технические характеристики

Аквадистиллятора медицинского электрического АДЭ-50

производства ООО ПФ «Ливам»

| Показатели | АДЭ-50 |
| --- | --- |
| ► Электропроводность дистиллированной воды меньше ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная» и составляет – 3,0 мкСм/см (показатель по ГОСТ - 5 мкСм/см). ► Качество производимой воды соответствует требованиям: - ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная» - статьи ФС.2.2.0020.15 «Вода очищенная» ► Низкий расход электроэнергии на производство 1 литра дистиллированной воды. ► Низкий расход воды на охлаждение для производства 1 литра дистиллированной воды. ► Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12Х18Н10Т (AISI 321). ► Трубный конденсатор. ► Разборная конструкция камеры конденсации. ► Возможность раздельной подачи воды на испарение и на охлаждение. ► Возможность предочистки исходной воды, поступающей на испарение. ► Возможность использования для охлаждения дистиллята охлажденной очищенной воды из технологической системы замкнутого водооборота (если она присутствует на предприятии). |  |
| Производительность, л/ч | 50 (-10%) |
| Напряжение, В | 380 (±10%) |
| Род тока | переменный трехфазный, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВА | 31,5 |
| Расход исходной воды, л/ч при tводы = 10-12 (C при давлении от 0,2 до 0,4 мПа (от 2 до 4 кг/см²) | 380 (±10%) |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 700×500×800 |
| Масса, кг | 40 |

Нагревательные элементы:

Электронагреватель трубчатый (ТЭН) 3,5 кВт 220В (нержавеющая сталь) – 9 шт.

Температура получаемого дистиллята: 70-85°С.

Для получения дистиллята с температурой не более 40°C требуется охладитель дистиллята. В базовый комплект поставки охладитель не входит. Приобретается отдельно.

Исполнение: напольное